AM50

Рисунок 1

2-1 – клавиша включения/выключения

2-2 – клавиша удержания текущего значения

2-3 – клавиша удержания максимального значения температуры

2-4 – переключатель функций прибора

2-5 – переключатель единиц измерения

2-6 – символы, отображающие текущие единицы измерения скорости

2-7 - символы, отображающие текущие единицы измерения температуры

2-8 – индикация заряда батарей

2-9 – символ удержания максимального значения температуры

2-10 – символ удержания значения

2-11 – символ ошибки

Основные характеристики

- чувствительность и точность (в приборе используются сапфировые подшипники для снижения трения)

- эргономический и понятный дизайн

- отображает показания одновременно с их считыванием

- большой 17 миллиметровый  4 цифренный жидкокристаллический дисплей

- двухметровый кабель от датчика к прибору и гайка для крепления удлинителя на датчике

- низкое энергопотребление

- функции удержания текущего/максимального значения

- индикатор заряда батарей

Измерение скорости ветра

- Нажмите клавишу включения прибора 2-1

- Выберите функцию анемометра клавишей 2-4

- Выберите единицу измерения клавишей 2-5

- Определите приблизительное направление потока воздуха

- Держите датчик так, чтобы ветер дул на заднюю крышку (там где гайка для монтажа) и выходил со стороны передней крышки (на ней написано ANEMOMETER)

- Подождите 4 секунды для стабилизиции

- Для более точного результата не допускайте отклонения датчика от оси направления воздушного потока больше чем на 20 градусов

Измерение температуры потока

- Нажмите клавишу 2-1 для включения прибора

- Выберите градусы Цельсия или Фаренгейта клавишей 2-4

- Поместите датчик в центр воздушного потока (термодатчик встроен в центр крыльчатки)

- Прибор показывает температуру потока

Удержание текущего значения

Нажмите клавишу удержания 2-2, чтобы зафиксировать текущую температуру или скорость потока

Фиксирование максимальной температуры

Для фиксации максимального значения температуры нажмите клавишу 2-3. Будет зафиксирована текущая температура как максимальная и будет периодически обновляться в случае повышения.

Измерение объема потока в единицу времени (кубических футов в минуту, CFM)

- Переключите клавишу 2-5 в положение FT/MIN

- Зафиксируйте датчик (крыльчатку) анемометра так, чтобы через нее проходил максимальный по силе поток воздуха.

- Подождите 4 секунды для стабилизации показаний.

- Найдите в таблице ваше значение FT/MIN и площадь решетки – на их пересечении их и будет лежать значение CFM.

- CFM можно вычислить и без таблицы: CFM=(площадь решетки в квадратных дюймах)*(FT/MIN)*2/3

Спецификация:

Диапазон скорости ветра

| Единицы измерения | Диапазон | Разрешение | Пороговая величина | Точность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m/s | 0,0…45,0 | 0,1 | 0,3 | ±3% от считываемого или 0,1 - что больше |
| ft/min | 0...8800 | 10 | 60 | ±3% от считываемого или 0,1 - что больше |
| knots | 0,0…88,0 | 0,1 | 0,6 | ±3% от считываемого или 0,1 - что больше |
| Km/hr | 0,0…140,0 | 0,1 | 1 | ±3% от считываемого или 0,1 - что больше |
| mph | 0,0…100,0 | 0,1 | 0,7 | ±3% от считываемого или 0,1 - что больше |

Температурный диапазон

|  | Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| °C | 0…60,0 | 0,1 | ±0,8% |
| °F | 32,0-140,0 | 0,1 | ±1,5% |

| Подшипники | Сапфировые подшипники |
| --- | --- |
| Температурный сенсор | K-тип термодатчик |
| Гайка для удлинителя | 1/4" х 20 |
| Диапазон температур: |  |
| прибор | 0…+50 °C (+32…+122 °F) |
| датчик (крыльчатка) | 0…+60 °C (+32…+140 °F) |
| Рабочая влажность для термодатчика | относительная, меньше, чем 80% |
| Рабочее давление | 0,5…2 Бар |
| Температура хранения | -40…+60 °C (-40…+140 °F) |
| Потребление энергии | ~ 6 мА |
| Тип батареи | 9 В |
| Время работы от батареи | 50 часов (для 300 мА/ч батареи) |
| Средняя периодичность для измерения скорости ветра: |  |
| m/s | ~0,6 c |
| ft/min | ~1,2 c |
| knots | ~1,2 c |
| km/hr | ~2,2 c |
| Размеры: |  |
| прибор | 88х168х26,2 мм |
| датчик (крыльчатка) | 66х132,5х29,2 мм |
| Вес | 350 г вместе с батареями |
| Аксессуары | чемодан |
|  | инструкция |
|  | 9 В батарея |

Замена батареи

Когда на дисплее отображается символ низкого заряда батареи, ее надо заменить:

- Выключите термоанемометр

- Выкрутите винт из крышки батарейного отсека и снимите крышку

- Замените старую 9 В батарею

- Поставьте крышку обратно и закрутите винт