SM150

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте внимательно инструкцию перед работой или обслуживанием шумомера.

Используйте шумомер только в соответствии с инструкцией.

Окружающая среда:

- шумомер следует использовать на высоте не более 2000 метров

- максимальная относительная влажность должна быть не более 90%

- температура должна быть 0…+40°C

Обслуживание и чистка

- ремонт или обслуживание не рассматриваются в данной инструкции и должны выполнятся квалифицированным профессионалом

- периодически протирать корпус сухой тряпкой, не использовать абразивы или растворители!

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Спасибо за то, что выбрали наш шумомер. Чтобы извлечь максимум из устройства – внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

Прибор разработан с учетом стандартов IEC651, ANSI S1.4 для шумомеров.

Шумомер предназначен для измерения уровня шума в различного рода объектах.

- диапазон измерений: 35…130 дБ при частоте от 31,5 Гц до 8кГц

- жидкокристаллический дисплей на 4 цифры с шагом 0,1 дБ

- методы «взвешивания»: A, C

- выходной сигнал, как постоянного тока, так и переменного,  из стандартного коаксиального 3,5 мм выхода подходит для частотного анализатора, устройства регистрации уровня, FFT анализатора и т.д.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Диапазон частот, Гц | 31,5...8000 |
| --- | --- |
| Диапазон, дБ | 35...130 |
| Тип «взвешивания» | A/C |
| Микрофон | 1/2 дюймовый электретный конденсаторный |
| Дисплей | жидкокристаллический, на 4 цифры, обновление - 0,5 с |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Время «взвешивания» | режим FAST - 125 мс, режим SLOW - 1 с |
| Диапазоны измерений | 2 диапазона: Lo (35~100 дБ) и Hi (65~130 дБ) |
| Точность | ±2,0 дБ (в стандартных условиях) |
| Динамический диапазон, дБ | 65 |
| Сигнал перегрузки | OVER |
| Максимальный захват | захват при угасании сигнала <1 дБ за 3 мин |
| Калибровка | электрическая калибровка с использованием внутреннего осциллятора (1 кГц синусоидальная волна) |
| Напряжение на выходе: |  |
| переменный ток | 0,65 B (rms) при максимальной мощности сигнала, выходное сопротивление ~600 Ом |
| постоянный ток | 10 мВ/дБ, выходное сопротивление ~100 Ом |
| Питание | одна батарея на 9 B типа "Крона", время работы при использовании алкалиновой батареи ~50 ч |
| Диапазон рабочих температур, °C: | 0...+40 |
| Диапазон влажности: | 10...90% относительной влажности |
| Диапазон температур хранения, °C: | -10...+60 |
| Диапазон влажности хранения: | 10...75% относительной влажности |
| Габариты, мм: | 240 х 68 х 25 |
| Вес, г: | 210 |

СОСТАВ ПРИБОРА И ФУНКЦИИ

- Микрофон – ½ дюймовый электретный конденсаторный микрофон

- Дисплей – отображает уровень звукового давления в децибелах, если уровень выше bkb ниже допустимых значений – пишет «OVER», а также показывает максимальные данные «MAX HOLD» и низкую зарядку батареи «BT».

dB – уровень звукового давления с разрешением 0,1 дБ

OVER – показывается, когда уровень шума выше максимального или ниже минимального значений

- Переключатель Range (включение прибора или переключение диапазона):

- включите прибор, поставив переключатель в состояние ON и выберите диапазон измерений (Hi: 65~130 дБ, Lo: 35~100 дБ)

- когда на дисплее загорается OVER, переключите Range для перехода на другой диапазон, если это не помогает, значит звуковое давление слишком велико или слишком мало

- Переключатель Response (реакция на шум и режим захвата) – для выставления динамических характеристик шумомера (Fast/Slow) и режим захвата (удержания максимального значения)

S (slow – медленный отклик, 1 с) – для относительно стабильного шума

F (fast – быстрый отклик, 125 мс) – для быстро меняющегося шума

MAX HOLD – это положение используется для сохранения максимального уровня шума, в случае появления шума с более высокой громкостью, значение соответственно обновляется. Для сброса значения, следует переключиться в режим S или F, а потом обратно в MAX HOLD.

- Переключатель FUNCT (режимы «взвешивания» A и C, и калибровка):

- A - режим «взвешивания» A

- C - режим «взвешивания» C

- CAL 94dB – калибровка

- Калибровочный винт следует крутитьпо часовой стрелке или против до достижения значения в 94 дБ

- Выходной разъем – стандартный 3,5 мм, состоящий из 3 частей выходной разъем, предназначен для вывода сигнала с постоянным или переменным током на внешнее оборудование:

постоянный ток – логарифмический сигнал, 10 мВ/дБ, сопротивление ≤ 100 Ом

переменный ток - ~0,65 B rms соответственно каждому делению, сопротивление ~600 Ом

- Кнопка RESET – сбрасывает максимальное значение на дисплее

- Ветрозащита -  сильный ветер может искажать сигнал, для замеров шума в ветреных местах используйте ветрозащиту

КАЛИБРОВКА

- Использование акустического калибратора

- Выставьте следующие значения на переключателях:

RANGE – Hi

RESPONSE – F

FUNCT – A

- Аккуратно вставьте микрофон в калибратор

- Включите калибратор и подкручивайте калибрационный винт на шумомере, пока прибор не будет показывать требуемого значения

ВНИМАНИЕ! Шумомер перед продажей калибруется, рекомендуется проводить перекалибровку раз в год

- Использование внутреннего осциллятора

- Выставьте следующие значения на переключателях:

RANGE – Hi

RESPONSE – F

FUNCT – A

- Настройте прибор

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- В ветреных местах одевайте на микрофон ветрозащиту, иначе показания прибора могут быть искажены

- Регулярно калибруйте шумомер

- Не работайте длительное время с прибором в условиях повышенной температуры и/или влажности

- Микрофон должен быть всегда сухим и не должен подвергаться сильным вибрациям

- Если прибор планируется не использовать длительное время, батарея должна быть извлечена и прибор должен храниться в сухом месте.

ИЗМЕРЕНИЯ

- Установите батарею на 9 В в отсек сзади

- Включите прибор и выберите нужный диапазон и тип «взвешивания». Если измеряемый шум состоит из отрывистых резких звуков или нужно замерять только звуковые пики, выставьте переключатель RESPONSE в положение FAST. Для измерения относительно ровного шума – выберите режим SLOW.

Выберите режим «взвешивания» А, если нужно измерить уровень шума в обычных условиях, режим С – если необходимо измерять уровень шума акустических материалов.

- Возьмите поудобнее инструмент или закрепите его на удлинителе и поднесите микрофон к точке замера – уровень звука в точке отобразится на дисплее.

- Когда прибор находится в режиме MAX HOLD – прибор хранит и отображает только максимальный уровень звукового давления в данной точке, периодически его обновляя. Если необходимо сбросить это значение – нажмите кнопку RESET.

- По завершению работ выключите шумомер